除颤仪 项目技术参数  （综合康复科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于通过电击心脏来终止致命的恶性心律失常，使心脏恢复正常的跳动节律。 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| ※2.1 | 主机 | 手动除颤支持同步/非同步，能量可调，成人模式下最大能量≥360J。 | / |
| ※2.2 | 主机 | 成人模式下除颤充电至200J ≤4s。 | / |
| 〇2.3 | 主机 | 具备手动除颤、AED功能，采用双相波技术，具备自动阻抗补偿。AED适用于成人及小儿。 | / |
| 〇2.4 | 主机 | 体外电极板支持成人和小儿一体化快速切换，支持能量选择、充电和放电一体化操作。 | / |
| 〇2.5 | 主机 | AED提供中文语音/提示，支持抢救录音。 | / |
| 〇2.6 | 主机 | 成人模式下除颤后心电基线恢复时间 ≤3s，从AED分析到放电准备 ≤10s。 | / |
| ▲2.7 | 主机 | 彩色触摸屏 ≥8英寸，分辨率 ≥1024×768，支持亮度自动调节。 | / |
| 〇2.8 | 主机 | 具备心电监护、呼吸监护功能。 | / |
| ▲2.9 | 主机 | 具备血氧、无创血压、呼末CO₂监护功能，适用于成人、小儿、新生儿；整机具备医疗器械第三类注册证。 | / |
| 〇2.10 | 主机 | 支持中文操作界面，提供图形化故障排除指引。 | / |
| ▲2.11 | 主机 | 支持CPR辅助功能（符合AHA指南），实时显示按压深度和频率。 | / |
| ▲2.12 | 主机 | 抢救后自动生成报告，支持通过USB或网络导出至电脑。 | / |
| 〇2.13 | 主机 | 重量 ≤4.5kg（含电池）；防尘防水 ≥IP54，可承受0.75米跌落。 | / |
| 〇2.14 | 主机 | 锂电池支持200J除颤 ≥200次；开机到可使用时间 ≤3s。 | / |
| 〇2.15 | 主机 | 记录仪可支持至少3道心电波形同步打印；具备自检及状态指示功能。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 电池 | ≥1块 |
| 3.3 | 配置3 | 热敏记录纸 | ≥1卷 |
| 3.4 | 配置4 | 体外除颤电极板 | 1副 |
| 3.5 | 配置5 |  |  |
| 3.6 | 配置6 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | □ 无配套耗材（试剂） ☑ 有配套耗材（试剂） （☑ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |