有创呼吸机 项目技术参数  （重症康复科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于患者辅助通气 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| ※2.1 | 主机 | 采用气动电控型控制方式，适用于成人、小儿、婴幼儿，可升级新生儿模式。 | / |
| ※2.2 | 主机 | 可选配顺磁氧、可升级选配跨肺压、食道压监测。 | / |
| 〇2.3 | 主机 | 具备容量控制通气相关模式（VCV、V-A/C、V-SIMV）、具备压力控制通气相关模式（PCV、P-A/C、P-SIMV）、具备 CPAP/PSV 自主呼吸 / 压力支持模式、窒息通气模式、具备双水平气道正压通气、具备压力释放通气APRV、具备压力调节容量控制通气模式（如PRVC、AUTOFLOW或同等功能）及其对应的同步间歇指令通气模式（如PRVC-SIMV）。 | / |
| 〇2.4 | 主机 | 具备内置锂电池，单块电池可供呼吸机使用4小时及以上，显示屏应独立固定，避免操作时主机晃动。 | / |
| 〇2.5 | 主机 | 具备高流量氧疗功能，氧疗流速可调范围包含0.5~80L/min，且氧浓度可调。 | / |
| 〇2.6 | 主机 | 潮气量治疗范围覆盖：20~3500 ml；呼吸频率范围覆盖：4~100 次/分；吸气压力范围覆盖：1~100 cmH2O；PEEP设置范围覆盖：0~50 cmH2O。 | / |
| 〇2.7 | 主机 | 压力触发灵敏度设置范围覆盖：-20 cmH2O~ 0 cmH2O；流速触发灵敏度设置范围覆盖：0.3 L/min~20L/min。 | / |
| ▲2.8 | 主机 | 呼气触发灵敏度设置范围覆盖：5%~90%，呼气触发灵敏度最小≥5%。 | / |
| ▲2.9 | 主机 | 吸气时间设置范围覆盖：0.1s~12s（步进0.1s）。 | / |
| 〇2.10 | 主机 | 屏气时间设置范围覆盖：0.1s~4s。 | / |
| 〇2.11 | 主机 | 压力上升时间可随吸气时间调整。（最大12s）。 | / |
| ▲2.12 | 主机 | 可升级主流 CO₂监测和血压监测功能（提供注册证证明）。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 台车 | 1个 |
| 3.3 | 配置3 | 管路支架 | 1个 |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | □ 无配套耗材（试剂） ☑ 有配套耗材（试剂） （☑ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

无创呼吸机 项目技术参数  （重症康复科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于患者辅助通气 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| ※2.1 | 主机 | 适用于对成人、儿童、新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持（提供注册证证明），满足危重症患者的无创通气需求。 | / |
| 〇2.2 | 主机 | 电动电控呼吸机，单呼吸管路设计，具备开机自检功能。 | / |
| ▲2.3 | 主机 | ≥15英寸彩色液晶触摸电容屏，中文操作界面，竖屏显示，可切换白天/夜晚模式，具有一键锁屏功能。 | / |
| 〇2.4 | 主机 | 可同屏显示4道波形图和4道环形图，波形样式可选择曲线或填充。 | / |
| 〇2.5 | 主机 | 具备动态肺视图功能，以图形化实时显示吸气阻力、顺应性、自主呼吸频率、自主呼出通气量等参数。 | / |
| ※2.6 | 主机 | 具有智能参数限界校验与预警功能，实现参数联动自动计算、逻辑校验及超限实时预警，异常项以红色字体醒目提示。 | / |
| ▲2.7 | 主机 | 具有雾化、吸气保持、呼气保持、PEEPi、P0.1等功能 | / |
| 〇2.8 | 主机 | 标配通气模式：自主/时控通气（S/T）、时控通气（T）、自主通气（S）、持续气道正压通气（CPAP）、压力控制辅助通气（P-A/C）、平均容量保证压力支持通气（AVAPS）、高流量氧疗、手控通气、待机；可选配高级通气模式：比例压力支持通气（PPS）等。 | / |
| ▲2.9 | 主机 | 潮气量范围：50ml～2500ml，呼吸频率：4～150bpm/min。 | / |
| ▲2.10 | 主机 | 吸气压力IPAP：4～80cmH2O。 | / |
| ▲2.11 | 主机 | 压力触发灵敏度：OFF，-20～-1cmH2O，流速触发灵敏度：OFF，0.5～30L/min。 | / |
| 〇2.12 | 主机 | 监测参数：潮气量、呼吸频率、分钟通气量、气道压力、呼吸频率、流速监测、四波四环监测、吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数等、浅快呼吸指数。 | / |
| ▲2.13 | 主机 | 使用年限≥十年。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 台车 | 1个 |
| 3.3 | 配置3 | 管路支架 | 1个 |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | □ 无配套耗材（试剂） ☑ 有配套耗材（试剂） （☑ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |