 经颅磁刺激仪 项目技术参数  （重症康复科、肌骨康复科）
	项目要求

	1
	名称
	经颅磁刺激仪
	备注

	1.1
	基本要求
	刺激人体中枢神经和外周神经，用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗。
	/

	1.2
	特殊功能需求
	无
	/

	1.3
	特定资格要求
	如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证
如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证
	/

	1.4
	信息安全防护要求
	无
	/

	技术参数和性能指标

	2
	配置名称
	技术参数
	备注

	2.1
	主机
	最大磁感应强度6T，强度调节可调
	/

	2.2
	主机
	磁感应强度最大变化率范围:≥90kT/s
	/

	2.3
	主机
	采用液冷散热系统，输出持久,主机与散热系统分体式设计
	/

	2.4
	主机
	双路冷却、刺激系统，单独控制输出互不干扰，可同时治疗两位患者，也可同时治疗一位患者的两个部位
	/

	2.5
	主机
	输出频率0.01～100Hz，输出频率小于1Hz时，步进0.01Hz；输出频率大于1Hz时，步进1H，实际输出允差±5%或1Hz取最大者
	/

	2.6
	主机
	脉冲宽度为340μs，允差±10%，脉冲上升时间：49μs～61μs
	/

	2.7
	主机
	运动诱发电位检查模块支持无线数据传输方式，内置独立可充电电池，便于临床隔空便携操作
	/

	2.8
	主机
	双通道刺激主机，主机正面无按钮，无屏幕，病人治疗过程中无误触风险，降低设备故障率；非两台主机物理叠加方式实现双通道
	/

	2.9
	主机
	线圈本体搭载内嵌液晶显示屏，可实时显示线圈温度、输出强度及脉冲计数，便于操作者掌握实时状态、保障治疗安全并预估线圈使用寿命
	/

	2.10
	主机
	评估内容和刺激模式：至少可评估MT、CSP、CMCT、ICI、ICF、IHI和IHF等；至少具备4种以上刺激模式模式
	/

	2.11
	主机
	[bookmark: _GoBack]软件系统搭载于触控一体机，非笔记本电脑结构
	/

	〇2.18
	主机
	设备设计使用寿命≥10年。
	/

	
	
	
	

	单台基本配置

	3
	配置需求
	品    名
	数量及单位

	3.1
	配置1
	主机
	1台

	3.2
	配置2
	线圈
	2副

	3.3
	配置3
	定位帽
	8顶

	3.4
	配置4
	推车
	1台

	3.5
	配置5
	控制软件
	1套

	3.6
	配置6
	
	

	其他

	4
	安装要求
	无特殊要求。

	5
	配套医用耗材
（试剂）需求
	☑ 无配套耗材（试剂）
□ 有配套耗材（试剂）   （□ 开放  □ 封闭），详细需求附后

	6
	付款方式
	5%履约保证金,验收合格付款100%

	售后服务

	7
	项目
	售后服务要求
	备注

	7.1
	到货时限及交付地点
	合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格
运至采购人指定地点
	/

	7.2
	免费保修期
	整机质保5年
	/

	7.3
	出现故障回应时间
	立即电话响应
维修到达现场时间≤ 4小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
如不能解决问题，7天内提供备用机
	/

	7.4
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	/

	7.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
	/

	7.6
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养
	/

	7.7
	升级
	在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。
	/

	7.8
	培训
	成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。
	/

	7.9
	验收
	双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收
	/
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