 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 项目技术参数  （口腔科）
	项目要求

	1
	名称
	项目要求明细
	备注

	1
	基本要求
	精准获取颌骨、牙根、埋伏牙、颞下颌关节三维影像，用于正畸、种植、拔牙、根管及颌面病变的术前评估与病灶排查。
	/

	1.1
	特殊功能需求
	无
	/

	1.2
	特定资格要求
	如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证
如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证
	/

	1.3
	信息安全防护要求
	无
	/

	技术参数和性能指标

	2
	配置名称
	此配置应达到的基本技术指标
	备注

	2.1
	主机
	具备数字头颅成像、全景成像、3D锥束CT成像功能，配套专业临床观察软件，支持全方位图像后处理功能，可满足口腔临床检查、诊断、正畸、种植、根管治疗等各类临床应用需求。
	/

	2.2
	主机
	空间分辨率≥2.0lp/mm；全景空间分辨率≥3.0lp/mm；头测空间分辨率≥3.0lp/mm；CBCT最大一次性扫描视野≥16cm×14cm，可覆盖全颌骨扫描需求。
	/

	2.3
	主机
	管电压可调范围60-100kV，管电流可调范围2-10mA；设备最小重建体素≤50um，球管焦点≤0.5mm，保障高清成像效果。
	/

	2.4
	主机
	配备≥5种不同规格扫描视野尺寸，可根据患者检查部位、临床诊疗需求自由切换适配。
	/

	2.5
	主机
	搭载≥2个专用探测器，支持全景、头测、CBCT不同拍摄模式自动切换探测器，成像切换高效便捷。
	/

	2.6
	主机
	球管耐热稳定性强，散热快，可满足平均两分钟曝光1次，连续拍片200次。配备专业散热系统及过热自动保护功能，结合球管≥33KJ热容量配置，可稳定满足门诊高频次、连续拍片的临床使用需求。
	/

	2.7
	主机
	探测器有效视野尺寸≥15cm×15cm，成像覆盖面广，可满足大范围口腔及头颅成像需求。
	/

	2.8
	主机
	标配颞颌关节观察模块、全景浏览模块、3D成像模块，适配颞颌关节疾病检查、全景影像阅片、三维立体成像分析等临床场景。
	/

	2.9
	主机
	成像灰度值≥16bit，影像层次丰富、细节清晰，可精准呈现细微组织结构差异。
	/

	2.10
	主机
	全景模式可完成口腔全景、颞下颌关节投照拍摄；头测模式可完成头颅正位、侧位投照拍摄。
	/

	2.11
	主机
	配备标准数据输出接口，完全兼容符合DICOM3.0标准的PACS系统，可实现影像数据无缝传输、存储与共享。
	/

	2.12
	主机
	支持AI神经管辅助绘制功能，可根据患者颌骨宽度、高度数据，完成基础种植规划模拟设计，为口腔种植手术提供数据参考。
	/

	2.13
	主机
	标配单机版全景成像、正畸自动头影测量分析软件，可自动生成专业测量报告，软件无端口使用限制，可长期免费正常使用。
	/

	2.14
	主机
	图像后处理算法内置去金属伪影功能，有效规避金属修复体造成的影像伪影干扰。
	/

	2.15
	主机
	支持上呼吸道三维重建、气道仿真内镜成像功能，可通过彩色柱状图直观展示气道狭窄程度，支持气道容积分析、独立三维气道成像显示，满足耳鼻喉及正畸气道评估需求。
	/

	
2.16
	主机
	配备三维根管成像分析功能，可完成根管三维重建、根管内部形态模拟展示，清晰呈现根管结构，辅助根管治疗精准开展。
	/

	2.17
	主机
	设备设计使用寿命≥10年。
	/

	2.18
	主机
	配备一体式专用患者座椅，座椅支持前后推拉滑动、多角度旋转。
	/

	2.19
	主机
	辅助定位装置，激光定位灯≥ 5个，提供全方位精准定位。
	

	单台基本配置

	3
	配置需求
	品    名
	数量及单位

	3.1
	配置1
	主机
	1台

	3.2
	配置2
	影像处理工作站
	1台

	3.3
	配置3
	专业影像软件
	1套

	3.4
	配置4
	头托、颌托与额托
	1副

	3.5
	配置5
	咬合块
	1个

	3.6
	配置6
	
	

	其他

	4
	安装要求
	无特殊要求。

	5
	配套医用耗材
（试剂）需求
	☑ 无配套耗材（试剂）
□ 有配套耗材（试剂）   （□ 开放  □ 封闭），详细需求附后

	6
	付款方式
	5%履约保证金,验收合格付款100%

	售后服务

	7
	项目
	售后服务要求
	备注

	7.1
	到货时限及交付地点
	合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格
运至采购人指定地点
	/

	7.2
	免费保修期
	整机质保5年
	/

	7.3
	出现故障回应时间
	立即电话响应
维修到达现场时间≤ 4小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
如不能解决问题，7天内提供备用机
	/

	7.4
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	/

	7.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
	/

	7.6
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养
	/

	7.7
	升级
	在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。
	/

	7.8
	培训
	成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。
	/

	7.9
	验收
	双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收
	/












 口腔口腔数字印模仪 项目技术参数  （口腔科）

	项目要求

	1
	名称
	项目要求明细
	备注

	1
	基本要求
	通过口内光学扫描技术，可快速获取数字化牙体软硬组织印模，替代传统硅橡胶取模方式，助力修复、正畸模型数据采集及义齿的数字化设计与制作。
	/

	1.1
	特殊功能需求
	无
	/

	1.2
	特定资格要求
	如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证
如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证
	/

	1.3
	信息安全防护要求
	无
	/

	技术参数和性能指标

	2
	配置名称
	此配置应达到的基本技术指标
	备注

	2.1
	主机
	采用真彩扫描技术，扫描过程无需喷粉，可清晰获取口腔组织色彩及形态数据。
	/

	2.2
	主机
	配备有效防雾机制（如微气流防雾、扫描头加热防雾等），可防止扫描窗口起雾，保障连续扫描清晰稳定。
	/

	2.3
	主机
	无线传输有效距离应≥5米，传输稳定不卡顿。有线型号不适用此条款。
	/

	2.4
	主机
	设备扫描精度≤10微米，可满足正畸、种植、修复等数字化诊疗需求。
	/

	2.5
	主机
	应至少配置3种不同规格扫描头或同等功能的一次性防护配件，可覆盖全牙列、狭小间隙、后牙区域等不同临床场景。常见配置包括但不限于：标准扫描头、侧向/微创扫描头、后牙专用扫描头。
	/

	2.6
	主机
	有效扫描深度≥16mm，或可清晰获取深部牙体、龈下边缘、后牙远端等区域数据。
	/

	2.7
	主机
	支持不少于三种供电模式（如手持件充电座供电、电源线直连供电、外置电池组件等），适应院内及外出使用场景。
	/

	2.8
	主机
	充电底座应支持手持件多姿态放置、随放随充，保障设备随时可用。
	/

	2.9
	主机
	采用开放系统，可导出行业通用三维数据格式，至少包含STL、PLY、DCM、CSZX格式。导出的数据应无加密、无锁定，可适配主流第三方设计、正畸、技工软件。
	/

	2.10
	主机
	机身应配备实体操控按键，支持体感控制及一键下一步等简化操作功能，提升扫描效率。
	/

	2.11
	主机
	扫描过程可播放音乐，支持导入通用格式音乐文件。
	/

	2.12
	主机
	支持齿色匹配功能，兼容主流齿色体系（如VITA Classical、VITA 3D-MASTER或同等标准），可辅助临床修复配色。
	/

	2.13
	主机
	具备智能扫描质量提示或检查机制（如颜色、提示音等方式），可反馈扫描完整性、异常区域等，帮助保障数据质量。
	/

	2.14
	主机
	核心扫描精度无需频繁人工校准，出厂标定后可长期保持稳定性，降低运维成本。
	/

	2.15
	主机
	内置多种实用扫描辅助功能，如区域快照、咬合关系调整、边缘线绘制、倒凹检查、距离测量等。
	/

	
2.16
	主机
	提供不少于6种专项扫描模式，覆盖常规扫描、植体扫描、印模扫描、无牙颌扫描、预备体扫描、附加扫描，具体模式可根据临床需求配置。
	/

	2.17
	主机
	具备三维模型视觉优化功能，提升模型展示或存档效果。
	/

	2.18
	主机
	支持与技工端系统建立数据传输通道，扫描完成后可一键传输数据，并支持在线预览三维模型，便于医患沟通及技工对接。
	/

	2.19
	主机
	支持多类型患者数据整合管理，可接入口扫数据、口腔CBCT、全景片、口内照片等常见影像数据，具备与主流第三方影像系统进行数据匹配或融合的能力。可根据医院需求配置云端传输、远程会诊等扩展功能。

	

	2.20
	主机
	可选配正畸分析软件模块，支持正畸前后效果对比、数字化测量、分析报告生成等。
	

	2.21
	主机
	扫描数据可发送至多台终端设备进行处理，设备可同时进行后续扫描作业，互不影响。
	

	2.22
	主机
	扫描头可拆卸，并进行高温高压消毒。
	

	单台基本配置

	3
	配置需求
	品    名
	数量及单位

	3.1
	配置1
	主机
	1台

	3.2
	配置2
	扫描头
	1个

	3.3
	配置3
	充电器座
	1个

	3.4
	配置4
	推车
	1个

	3.5
	配置5
	
	

	3.6
	配置6
	
	

	其他

	4
	安装要求
	无特殊要求。

	5
	配套医用耗材
（试剂）需求
	☑ 无配套耗材（试剂）
□ 有配套耗材（试剂）   （□ 开放  □ 封闭），详细需求附后

	6
	付款方式
	5%履约保证金,验收合格付款100%

	售后服务

	7
	项目
	售后服务要求
	备注

	7.1
	到货时限及交付地点
	合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格
运至采购人指定地点
	/

	7.2
	免费保修期
	整机质保5年
	/

	7.3
	出现故障回应时间
	立即电话响应
维修到达现场时间≤ 4小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
如不能解决问题，7天内提供备用机
	/

	7.4
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	/

	7.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
	/

	7.6
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养
	/

	7.7
	升级
	在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。
	/

	7.8
	培训
	成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。
	/

	7.9
	验收
	双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收
	/

























牙科综合治疗机 项目技术参数  （口腔科）

	项目要求

	1
	名称
	项目要求明细
	备注

	1
	基本要求
	集成诊疗操作、供水供气、高速手机、灯光抽吸等功能，一站式完成口腔检查、补牙、拔牙、修复及正畸等各类临床诊疗操作。
	/

	1.1
	特殊功能需求
	无
	/

	1.2
	特定资格要求
	如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证
如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证
	/

	1.3
	信息安全防护要求
	无
	/

	技术参数和性能指标

	2
	配置名称
	此配置应达到的基本技术指标
	备注

	2.1
	主机
	供气压力范围0.55—0.80Mpa，流量≥55L/min；水源水压范围 0.2—0.4Mpa, 流量≥10L/min。整机工作功率≤350W。
	/

	2.2
	主机
	整机设计使用寿命≥10年。
	/

	2.3
	口腔灯
	LED 无接触感应冷光灯，照度无极可调；支持白光/黄光切换；色温最大值≥5200k，最小值≤3500k；最高照度≥40000Lux。
	/

	2.4
	治疗椅
	整体采用金属材质骨架和底座，座椅承重范围≥160KG；座椅升降范围：最高≥820mm，最低≤410mm。
	/

	2.5
	治疗椅
	具备直流∕变频∕调速系统，装备低压直流电机，具有升降瞬间延时功能。
	/

	2.6
	治疗椅
	座椅扶手为前翻式设计，扶手连接处位于椅身中部，不阻碍医生腿部动作。
	/

	2.7
	治疗椅
	皮革具备防霉抗菌效果，符合国标医用抗菌皮革要求。
	/

	2.8
	治疗椅
	具备椅位补偿功能，靠背仰俯操作同时坐垫进行同方向小幅度抬升或回落。
	/

	2.9
	治疗椅
	治疗椅头靠可在360度范围内旋转设置任意角度，长度可伸缩调整，纵向长度不小于200mm，并可满足儿童位、轮椅位、手术位等特殊椅位需求。
	/

	2.10
	主机
	具有水路管道消毒系统。消毒过程中消毒液需覆盖全水路管道，包括牙椅的进水口、牙椅水过滤器、主副控三用枪、水杯水管、手机管等水路管道。
	/

	2.11
	主机
	具有独立一键手机管冲洗功能，可同时冲洗≥2根手机管，方便每次治疗前后快速对手机管道冲洗。
	/

	2.12
	主机
	内置≥4寸全彩液晶屏幕，具备≥20功能按键控制面板；可实时显示各器械位使用状态、牙椅消毒进度、牙椅故障情况、用户习惯记忆参数等；具有开机自检功能，显示屏可准确显示牙椅故障代码和故障描述；具备≥12个记忆椅位；液晶屏集成观片灯功能。
	/

	2.13
	主机
	后置抽拉式集污装置，清洁方便并且还可减小手机工作的风噪声。
	/

	2.14
	主机
	适配三种以上主流洁牙机品牌，通过主控面板进行调节。
	/

	2.15
	主机
	适配三种以上主流电动马达品牌，牙椅主控屏幕支持显示电动马达转速及正反转状态，马达转速可通过主控面板精准调节，并自动记忆使用参数到医生程序。
	/

	2.16
	主机
	配置可旋转助手杆，带≥10功能按键的助手控制面板和助手搁置台；带三用枪、强弱吸手柄各1支。
	/

	2.17
	主机
	可选内外置地箱；内置封闭电源：配置下水口密闭连接组件，可有效隔绝下水管道对诊室造成的病菌、异味和污水回流的污染。
	/

	2.18
	主机
	配置多功能脚踏开关，可进行椅位调节，集成供水冲痰、吹屑气和口腔灯控制功能。
	/

	2.19
	主机
	配置医生椅多档位多角度可调节。
	

	2.20
	主机
	标配带屏内窥镜。
	

	2.21
	
	
	

	2.22
	
	
	

	2.23
	
	
	

	
	
	
	

	单台基本配置

	3
	配置需求
	品    名
	数量及单位

	3.1
	配置1
	主机
	1台

	3.2
	配置2
	脚踏开关
	1个

	3.3
	配置3
	器械盘
	1个

	3.4
	配置4
	观片灯
	1套

	3.5
	配置5
	内窥镜
	1套

	3.6
	配置6
	
	

	其他

	4
	安装要求
	无特殊要求。

	5
	配套医用耗材
（试剂）需求
	☑ 无配套耗材（试剂）
□ 有配套耗材（试剂）   （□ 开放  □ 封闭），详细需求附后

	6
	付款方式
	5%履约保证金,验收合格付款100%

	售后服务

	7
	项目
	售后服务要求
	备注

	7.1
	到货时限及交付地点
	合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格
运至采购人指定地点
	/

	7.2
	免费保修期
	整机质保5年
	/

	7.3
	出现故障回应时间
	立即电话响应
维修到达现场时间≤ 4小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
如不能解决问题，7天内提供备用机
	/

	7.4
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	/

	7.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
	/

	7.6
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养
	/

	7.7
	升级
	在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。
	/

	7.8
	培训
	成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。
	/

	7.9
	验收
	双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收
	/








手术显微镜 项目技术参数  （口腔科）

	项目要求

	1
	名称
	项目要求明细
	备注

	1
	基本要求
	放大口腔术区细微结构，辅助根管治疗、显微外科及牙体修复等精细化口腔科手术操作。
	/

	1.1
	特殊功能需求
	无
	/

	1.2
	特定资格要求
	如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证
如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证
	/

	1.3
	信息安全防护要求
	无
	/

	技术参数和性能指标

	2
	配置名称
	[bookmark: _GoBack]此配置应达到的基本技术指标
	备注

	2.1
	主机
	显微镜镜片具备多层镀膜增透，复消色差光学设计技术。
	/

	2.2
	主机
	配备变角双目镜筒，角度调节范围0～190°，双目镜筒瞳距可调，瞳距覆盖范围不小于55mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度小于1mm，调节旋钮带消毒罩。
	/

	2.3
	主机
	高眼点广角目镜，护眼杯高度可调, 视度调节范围不小于±7D。
	/

	2.4
	主机
	连续变倍系统：放大系数范围覆盖0.4x～2.4x,放大倍数至少覆盖2倍-28倍。
	/

	2.5
	主机
	双目镜筒配备专用倾摆功能装置，医生保持坐姿不变的前提下，镜身左右倾摆过程中，可始终保持双目镜筒水平观察位置。
	/

	2.6
	主机
	内置一体式变焦系统：焦距覆盖范围不小于F200mm-450mm,带物镜防溅罩，左右手柄部位集成变焦旋钮，变焦旋钮可设于镜头双侧。
	/

	2.7
	照明
	LED照明系统，亮度连续可调。大物镜工作距离为 200 mm 时，物面照度不低于80,000Lx，使用寿命不少于60000小时。
	/

	2.8
	主机
	配备智能感应限位功能，显微镜小横臂抬高可自动关灯，下拉至工作位置自动开灯。
	/

	2.9
	主机
	采标配口腔科专用橙色滤镜，可有效防止树脂充填材料提前固化，适配补牙、修复类诊疗操作；标配绿色滤镜，可有效增强血管、软组织对比度，便于精细手术操作。设备可配置偏振片或预留滤光片专用插槽。
	/

	2.10
	主机
	配备多档可调光阑，支持分级调光或连续调光模式，最大光斑直径≥160mm。
	/

	2.11
	主机
	搭载内置超高清影像摄录系统。
	/

	
2.12
	主机
	配置≥27英寸高清显示器。
	/

	2.13
	主机
	配备无线脚控开关，可一键完成拍照、录像操作，解放双手，适配手术无菌操作要求。
	/

	2.14
	主机
	采用落地式移动支架，支架臂整体伸展范围≥1500mm；小横臂长度≥700mm，宽度≤85mm，支持±150°旋转，上下升降行程≥300mm；大横臂长度≥500mm，大横臂安装离地高度≥1700mm且位于小横臂上方。
	/

	2.15
	主机
	配备360°可旋转磁吸手柄，集成一键拍照录像按钮与变焦旋钮。
	/

	
	
	
	/

	单台基本配置

	3
	配置需求
	品    名
	数量及单位

	3.1
	配置1
	光学系统
	1套

	3.2
	配置2
	照明系统
	1套

	3.3
	配置3
	支架系统
	1套

	3.4
	配置4
	滤光片
	据实配置

	3.5
	配置5
	
	

	3.6
	配置6
	
	

	其他

	4
	安装要求
	无特殊要求。

	5
	配套医用耗材
（试剂）需求
	☑ 无配套耗材（试剂）
□ 有配套耗材（试剂）   （□ 开放  □ 封闭），详细需求附后

	6
	付款方式
	5%履约保证金,验收合格付款100%

	售后服务

	7
	项目
	售后服务要求
	备注

	7.1
	到货时限及交付地点
	合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格
运至采购人指定地点
	/

	7.2
	免费保修期
	整机质保5年
	/

	7.3
	出现故障回应时间
	立即电话响应
维修到达现场时间≤ 4小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
如不能解决问题，7天内提供备用机
	/

	7.4
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	/

	7.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
	/

	7.6
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养
	/

	7.7
	升级
	在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。
	/

	7.8
	培训
	成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。
	/

	7.9
	验收
	双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收
	/
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