 多功能生物刺激反馈仪 项目技术参数  （神经康复二科）
	项目要求

	1
	名称
	项目要求明细
	备注

	1
	基本要求
	通过生物反馈训练、电刺激、肌电触发电刺激治疗肌肉功能障碍
	/

	1.1
	特殊功能需求
	无
	/

	1.2
	特定资格要求
	如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证
如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证
	/

	1.3
	信息安全防护要求
	无
	/

	技术参数和性能指标

	2
	配置名称
	此配置应达到的基本技术指标
	备注

	2.1
	主机
	具备表面肌电采集、评估、反馈功能。
	/

	2.2
	主机
	具有4个及以上通道，通道独立可控，可分屏显示。
	/

	2.3
	主机
	AD采样率≥8000HZ。
	/

	2.4
	主机
	共模抑制比≥100dB。
	/

	2.5
	主机
	测量范围≥3000uV（r.m.s）。
	/

	2.6
	主机
	刺激频率 0-999HZ可调。
	/

	2.7
	主机
	脉冲宽度 50us-3000us可调。
	/

	2.8
	主机
	刺激持续时间 10-60s可调。
	/

	2.9
	主机
	具备经皮电刺激、神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、中频电刺激、功能性电刺激等治疗模块。
	/

	2.10
	主机
	具有落地式功能带脚轮。
	/

	2.11
	主机
	使用年限≥8年。
	/

	单台基本配置

	3
	配置需求
	品    名
	数量及单位

	3.1
	配置1
	主机
	1台

	3.2
	配置2
	电极线
	按需配置

	3.3
	配置3
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	3.4
	配置4
	
	

	3.5
	配置5
	
	

	3.6
	配置6
	
	

	其他

	4
	安装要求
	无特殊要求。

	5
	配套医用耗材
（试剂）需求
	☑ 无配套耗材（试剂）
□ 有配套耗材（试剂）   （□ 开放  □ 封闭），详细需求附后

	6
	付款方式
	5%履约保证金,验收合格付款100%

	售后服务

	7
	项目
	售后服务要求
	备注

	7.1
	到货时限及交付地点
	合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格
运至采购人指定地点
	/

	7.2
	免费保修期
	整机质保5年
	/

	7.3
	出现故障回应时间
	立即电话响应
维修到达现场时间≤ 4小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
如不能解决问题，7天内提供备用机
	/

	7.4
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	/

	7.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
	/

	7.6
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养
	/

	7.7
	升级
	在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。
	/

	7.8
	培训
	成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。
	/

	7.9
	验收
	双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收
	/
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